## Controle
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR Controle de Equipamentos | [9 empty] | Operante | 96 | 50.79% |  | Incluir: | Ar condicionados
[10 empty] | Aguardando manutenção | 33 | 17.46% |  |  | Modens
[10 empty] | Fora de Operação | 36 | 19.05% |  |  | Rede Semi
[10 empty] | Sem informações | 24 | 12.7%
[10 empty] | Total | 189 | 100%
ID | Local Atual | Parâmetro | Analisador |  |  |  |  | Empresa | Última Calibração | Relatório | Status | Observações
|  |  | Marca | Modelo | Nº de Serie | BP | Data de Instalação
1 | BR - São Bernardo | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 969 | S/N | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | -
1 | BR - São Bernardo | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA11101151 | - | - | INEA | N/A | N/A | Operante | -
1 | BR - São Bernardo | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | 4605 | S/N | - | INEA | N/A | N/A | Operante | -
1 | BR - São Bernardo | Temperatura [°C] | LASTEM | - | AX1109210 | S/N | - | INEA | - | - | Operante | -
1 | BR - São Bernardo | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | AX1109210 | S/N | - | INEA | - | - | Operante | -
1 | BR - São Bernardo | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AT1109340 | S/N | - | INEA | - | - | Operante | -
1 | BR - São Bernardo | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AS1109532 | S/N | - | INEA | - | - | Operante | -
2 | RJ - Engenhão | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC32M | 1607 | S/N | - | INEA | 2020-09-21 | 45620 | Operante | Exibe apenas NO
2 | RJ - Engenhão | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO12M | 941 | S/N | - | INEA | 2020-09-21 | 45720 | Operante | Consertado
2 | RJ - Engenhão | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 968 | S/N | 2018-11-05 | INEA | 2020-09-21 | - | Aguardando manutenção | Tela congelada
2 | RJ - Engenhão | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | 4603 | S/N | - | INEA | N/A | - | Operante | -
2 | RJ - Engenhão | Temperatura [°C] | LASTEM | DMA 685 | AX1109214 | S/N | 2019-09-17 | INEA | 2016-04-07 | - | Operante | -
2 | RJ - Engenhão | Umidade Relativa [%] | LASTEM | DMA 685 | AX1109214 | S/N | 2019-03-28 | INEA | 2016-04-07 | - | Operante | -
2 | RJ - Engenhão | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | DNA 710 | AT1109342 | S/N | 2019-05-21 | INEA | 2015-05-19 | - | Operante | -
2 | RJ - Engenhão | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | DNA 710 | N/C | S/N | 2019-05-21 | INEA | 2016-03-11 | - | Operante | -
2 | RJ - Engenhão | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA11101140 | S/N | - | INEA | N/A | - | Operante | -
3 | RJ - Gericinó | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 965 | S/N | 2018-04-25 | INEA | - | - | Operante | -
3 | RJ - Gericinó | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | 2711 | S/N | - | INEA | N/A | N/A | Operante | -
3 | RJ - Gericinó | Temperatura [°C] | LASTEM | DMA 875 | CH1505476 |  | 2019-12-03 | INEA | - | - | Operante | -
3 | RJ - Gericinó | Umidade Relativa [%] | LASTEM | DMA 875 | CH1505476 |  | - | INEA | - | - | Operante | -
3 | RJ - Gericinó | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AT1109345 |  | - | INEA | - | - | Operante | -
3 | RJ - Gericinó | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | CA1507257 |  | 2019-01-25 | INEA | - | - | Operante | -
999 | Oficina | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | 2175 | S/N | - | INEA | 2020-09-01 | 31919 | Aguardando manutenção | -
4 | RJ - Lourenço Jorge | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF32M | 949 | S/N | - | INEA | 2020-09-01 | 45120 | Operante | -
4 | RJ - Lourenço Jorge | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO12M | 742 | S/N | 2020-07-03 | INEA | 2020-09-01 | - | Operante | -
4 | RJ - Lourenço Jorge | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 927 | 24215 | 2018-04-25 | INEA | 2020-09-01 | 44920 | Operante | -
4 | RJ - Lourenço Jorge | Datalogger / Ecologger | iEi | - | SA12B10239 | S/N | - | INEA | N/A | N/A | Operante | -
4 | RJ - Lourenço Jorge | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | 4600 | S/N | - | INEA | N/A | N/A | Operante | -
5 | RJ - Lagoa | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 964 | S/N | 2018-04-26 | INEA | - | 46320 | Aguardando manutenção | Tela congelada
5 | RJ - Lagoa | Partículas Inaláveis (<2,5µm) [µg/m3] | Energética | AGV | - | - | - | INEA | - | - | Operante | -
5 | RJ - Lagoa | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | - | - | - | INEA | - | N/A | Operante | -
5 | RJ - Lagoa | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA11101145 | - | - | INEA | - | N/A | Operante | -
5 | RJ - Lagoa | Temperatura [°C] | LASTEM | - | AX1109208 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
5 | RJ - Lagoa | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | AX1109208 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
5 | RJ - Lagoa | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | CA1505246 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
5 | RJ - Lagoa | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AS1109518 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
5 | RJ - Lagoa | Radiação Solar [W/m2] | - | - | RS N907845 - UV: N904826 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
5 | RJ - Lagoa | Pressão Atmosférica [mbar] | - | - | N904826 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
999 | Oficina | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC31M | 983 | 17950 | - | INEA | - | 31219 | Fora de Operação | -
6 | RJ - Centro | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO11M | 605 | 17535 | - | INEA | - | 31019 | Operante | Consertado
6 | RJ - Centro | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | - | - | - | INEA | - | - | Operante | -
999 | Oficina | Ozônio [ppm] | Environnement | O341M | 880 | S/N | - | INEA | - | 30719 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | 329 | - | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | Sem fonte C14
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 108 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | Sucateado
6 | RJ - Centro | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | - | - | - | INEA | - | NA | Operante | -
6 | RJ - Centro | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA10701580 | - | - | INEA | - | NA | Operante | -
6 | RJ - Centro | Temperatura [°C] | LASTEM | - | CH1505483 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
6 | RJ - Centro | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | CH1505483 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
6 | RJ - Centro | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AT1109341 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
6 | RJ - Centro | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AS1109511 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
7 | RJ - Taquara | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 1015 | 18868 | - | INEA | - | 28719 | Operante | -
7 | RJ - Taquara | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF22M | 1377 | 18865 | - | INEA | - | 31519 | Aguardando manutenção | Teclado não funciona
7 | RJ - Taquara | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | - | - | - | INEA | - | NA | Operante | -
7 | RJ - Taquara | Temperatura [°C] | LASTEM | - | AX1109229 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
7 | RJ - Taquara | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | AX1109229 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
7 | RJ - Taquara | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | N/C | - | - | INEA | - | - | Operante | -
7 | RJ - Taquara | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AS1109515 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
998 | Sede | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA10701595 | - | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF31M | 1414 | - | - | INEA | - | 30319 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC31M | 1021 | 1084618 | - | INEA | - | 29119 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Ozônio [ppm] | Environnement | O341M | 881 | - | - | INEA | - | 30819 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | 317 | - | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 99 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | -
8 | NI - Monteiro Lobato | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | - | - | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | -
8 | NI - Monteiro Lobato | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO11M | - | - | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | -
8 | NI - Monteiro Lobato | Datalogger / Ecologger | iEi | - | - | - | - | INEA | - | NA | Aguardando manutenção | -
8 | NI - Monteiro Lobato | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | - | - | - | INEA | - | NA | Aguardando manutenção | Não liga
999 | Oficina | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF31M |  | - | - | INEA | - | - | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO11M | 596 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | Sucateado
999 | Oficina | Ozônio [ppm] | Environnement | O341M | 905 | 1084517 | - | INEA | - | 30619 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | 328 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | Sem fonte C14
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 98 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | Sucateado
8 | NI - Monteiro Lobato | Temperatura [°C] | LASTEM | - | AX11009232 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
8 | NI - Monteiro Lobato | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | AX11009232 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
8 | NI - Monteiro Lobato | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | N/C | - | - | INEA | - | - | Operante | -
8 | NI - Monteiro Lobato | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | N/C | - | - | INEA | - | - | Operante | -
9 | RJ - Lab. INEA | Ozônio [ppm] | Environnement | O341M | 931 | 17534 | - | INEA | - | - | Operante | -
9 | RJ - Lab. INEA | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC31M | 959 | 17539 | - | INEA | - | - | Operante | -
9 | RJ - Lab. INEA | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF21M | 1454 | 17538 | - | INEA | - | - | Operante | -
9 | RJ - Lab. INEA | Temperatura [°C] | LASTEM | - | AX1109226 | - | - | INEA | - |  | Operante | -
9 | RJ - Lab. INEA | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | AX1109226 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | Sucateado
9 | RJ - Lab. INEA | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AT1109343 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
9 | RJ - Lab. INEA | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AS1109514 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
9 | RJ - Lab. INEA | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA10701592 | - | - | INEA | - | NA | Operante | -
9 | RJ - Lab. INEA | Nobreak | NHS | LSGII 4200VA | 2072 |  | - | INEA | - | NA | Operante | -
999 | Oficina | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | 3165 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | Não liga.
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | - | - | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | Sucateado
999 | Oficina | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 728 | 17598 | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | -
10 | SC - 27° BPM | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | 4601 | S/N | - | INEA | - | NA | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF22M | 986 | 17596 | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Gerador de Hidrogênio | Sonimix | 3080 | 4040 | 17593 | - | INEA | - | - | Operante | -
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 628 | 17592 | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | 2219 | 17595 | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC31M | 1252 | - | - | INEA | - | 29019 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Ozônio [ppm] | Environnement | O341M | 728 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
999 | Oficina | Compostos Orgânicos Voláteis [ppm] | Environnement | VOC71M | 365 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | -
10 | SC - 27° BPM | Temperatura [°C] | LASTEM | - | AX1109228 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
10 | SC - 27° BPM | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | AX1109228 | - | - | INEA | - |  | Sem informações | -
10 | SC - 27° BPM | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AT811210 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
10 | SC - 27° BPM | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AS912391 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
10 | SC - 27° BPM | Radiação Solar [W/m2] | LASTEM | - | N910874 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
998 | Sede | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA---------46 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
12 | RJ - Urca | Temperatura [°C] | LASTEM | - | AX1109205 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
12 | RJ - Urca | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | AX1109205 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
12 | RJ - Urca | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AT1106319 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
12 | RJ - Urca | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AS1109518 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
999 | Oficina | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 961 | - | - | INEA | - | 28319 | Operante | Consertado
998 | Sede | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA11701790 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
13 | RJ - Leblon | Temperatura [°C] | LASTEM | - | AX1109216 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
13 | RJ - Leblon | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | AX1109216 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
13 | RJ - Leblon | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AT1106318 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
13 | RJ - Leblon | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AS1109512 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
998 | Sede | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA10701597 | - | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | Na sede para testes
13 | RJ - Leblon | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Energética | AGV | - | - | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | Aguardando retirada.
14 | RJ - Campos dos Afonsos | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 841 | S/N | - | INEA | - | - | Operante | -
14 | RJ - Campos dos Afonsos | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC31M | 960 | 17581 | - | INEA | - | - | Operante | -
14 | RJ - Campos dos Afonsos | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA10701596 | S/N | - | INEA | - | - | Operante | -
999 | Oficina | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC32M | 1345 | - | - | INEA | - | 29319 | Fora de Operação | -
14 | RJ - Campos dos Afonsos | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Energética | AGV | - | - | - | INEA | - | - | Operante | -
14 | RJ - Campos dos Afonsos | Temperatura [°C] | LASTEM | DMA 875 | CH1505480 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
14 | RJ - Campos dos Afonsos | Umidade Relativa [%] | LASTEM | DMA 875 | CH1505480 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
14 | RJ - Campos dos Afonsos | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AR1005315 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
14 | RJ - Campos dos Afonsos | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AR1005315 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
14 | RJ - Campos dos Afonsos | Radiação Solar [W/m2] | LASTEM | - | V1011562 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
14 | RJ - Campos dos Afonsos | Pressão Atmosférica [mbar] | LASTEM | - | R1005746 | - | - | INEA | - | - | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 938 | - | - | INEA | - | 44720 | Operante | -
15 | RJ - Maracanã | Partículas Inaláveis (<2,5µm) [µg/m3] | Energética | AGV | MP2,5 0035 | - | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | Sem energia
15 | RJ - Maracanã | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AT1106321 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
15 | RJ - Maracanã | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AS1106492 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
999 | Oficina | Temperatura [°C] | LASTEM | - | AX1109227 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
999 | Oficina | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | AX1109227 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
998 | Sede | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA10701598 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
17 | Nit - Caio Martins | Temperatura [°C] | LASTEM | DM 685 | AG1011515 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
17 | Nit - Caio Martins | Umidade Relativa [%] | LASTEM | DM 685 | AG1011515 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
17 | Nit - Caio Martins | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AR1005313 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
17 | Nit - Caio Martins | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | AR1005313 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
999 | Oficina | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC32M | 1219 | - | - | INEA | - | 29119 | Fora de Operação | -
18 | SG - UERJ | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 849 | S/N | - | INEA | - | 46920 | Operante | -
998 | Sede | Datalogger / Ecologger | iEi | - | --------20046 | - | - | INEA | - | NA | Sem informações | -
18 | SG - UERJ | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | 4602 | S/N | - | INEA | - | NA | Sem informações | -
18 | SG - UERJ | Temperatura [°C] | LASTEM | - | CH1505475 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
18 | SG - UERJ | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | CH1505475 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
18 | SG - UERJ | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AT710056 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
18 | SG - UERJ | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | N/C | - | - | INEA | - | - | Operante | -
999 | Oficina | Ozônio [ppm] | Environnement | O341M | 904 | - | - | INEA | - | 38620 | Fora de Operação | -
18 | SG - UERJ | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO11M | 595 | 17577 | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | -
18 | SG - UERJ | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF21M | 1441 | 17580 | - | INEA | - | - | Operante | -
18 | SG - UERJ | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA10701601 | S/N | - | INEA | - | - | Operante | -
999 | Oficina | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC31M | 982 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
999 | Oficina | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | 316 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 107 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | Sucateado
998 | Sede | Datalogger / Ecologger | iEi | - | SA12B10238 | - | - | INEA | - | NA | Sem informações | -
999 | Oficina | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO11M | 828 | - | - | INEA | - | 28119 | Fora de Operação | Sucateado
999 | Oficina | Temperatura [°C] | LASTEM | - | AX1109225 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
999 | Oficina | Umidade Relativa [%] | LASTEM | - | AX1109225 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
998 | Sede | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | - | AT1106316 | - | - | INEA | - | - | Operante | -
998 | Sede | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | - | CA1507259 | - | - | INEA | - | - | Aguardando manutenção | Falta uma pá
998 | Sede | Datalogger / Ecologger | iEi | - | SA12B10249 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
999 | Oficina | Datalogger / Ecologger | iEi | - | XA11101154 | - | - | INEA | - | - | Sem informações | -
999 | Oficina | Gerador de Hidrogênio | Sonimix | 3080 | 4101 | - | - | INEA | - | 29719 | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC32M | 1699 | - | - | INEA | - | 29212 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO12M | 860 | - | - | INEA | - | 28019 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | 2351 | - | - | INEA | - | 32019 | Operante | -
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 740 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO11M | 569 | - | - | INEA | - | 46620 | Operante | -
999 | Oficina | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF21M | 1415 | - | - | INEA | - | 30419 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF21M | 1440 | - | - | INEA | - | 30519 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 925 | - | - | INEA | - | 45520 | Operante | -
999 | Oficina | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | 926 | - | - | INEA | - | 28519 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Compostos Orgânicos Voláteis [ppm] | Environnement | VOC71M | - | 24219 | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Compostos Orgânicos Voláteis [ppm] | Environnement | VOC71M | - | 18871 | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Compostos Orgânicos Voláteis [ppm] | Environnement | VOC71M | - | 24220 | - | INEA | - | Sem relatório | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 751 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Gerador de Hidrogênio | Sonimix | 3080 | 4861 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Operante | -
999 | Oficina | Gerador de Hidrogênio | Sonimix | 3080 | 5254 | - | - | INEA | - | 30019 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Gerador de Hidrogênio | Sonimix | 3080 | 5252 | - | - | INEA | - | 29819 | Fora de Operação | Sucateado
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 601 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 713 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 740 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Gerador de Hidrogênio | Sonimix | 3080 | 5253 | - | - | INEA | - | 29919 | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO12M | 743 | - | - | INEA | - | 45120 | Operante | -
999 | Oficina | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO12M | 944 | - | - | INEA | - | 28219 | Fora de Operação | - | DESATIVADO
999 | Oficina | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC32M | 1462 | - | - | INEA | - | 28819 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC32M | 1608 | - | - | INEA | - | 28919 | Fora de Operação | - | DESATIVADO
999 | Oficina | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | 714 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | -
999 | Oficina | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | 3077 | - | - | INEA | - | 32119 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | 3084 | - | - | INEA | - | 32219 | Fora de Operação | -
999 | Oficina | Calibrador Multigás | Environnement | MGC101 | 4872 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Aguardando manutenção | Visor congelado
999 | Oficina | Gerador de Ar Zero | Environnement | ZAG7001 | 4873 | - | - | INEA | - | Sem relatório | Operante | -
- | bar: -
- | bar: -
Note on N21: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 1- Termohigrômetro da estação RJ-Engenhão foi recebido da estação da RJ-Gamboa, no dia 15/04/2016. 2 -Termohigrômetro da estação RJ-Lab.INEA foi recebido da estação da RJ-Engenhão, no dia 31/03/2016.
Note on N28: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: a estação RJ- Gericinó foi instalado um novo sensor. Por solicitação da Comissão de fiscalização os novos termohigrômetros - Modelo DMA 875 - adquiridos pelo INEA foram instalados no dia 25/08/2016 nas seguintes estações: Na estação SJM-Coelho da Rocha foi instalado o antigo termohigrômetro da estação RJ-Gericinó, no dia 26/06/2015.
Note on N32: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sem fonte C14. A sonda de MP10 da estação móvel Van foi instalada na estação RJ-Lourenço Jorge e a cabeça do MP 2,5 do Lourenço Jorge está instalada no mastro da van, armazenado no Lab 4.
Note on N33: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alarm em 19/05/22: Zero Filter time out
Note on N34: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alarm em 19/05/22: Flow rate fault Pbse Power Fault Zero Filter time out
Note on N35: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Alarm em 19/05/22: Zero Filter time out
Note on N36: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Monitor não exibe sinal - s/ mouse
Note on N49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O analisador CO11M da estação RJ-Lab. INEA foi retirado e reinstalado na estação RJ-Centro no dia 26/04/2016.
Note on G63: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 6- Termohigrômetro da estação RJ-Van foi trocado com da estação da RJ-Taquara, no dia 27/08/2015.
Note on N71: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Analisador foi para Van-Parnaso
Note on N72: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sucateado em 2012
Note on N73: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estação sem energia - não foi possível testar o equipamento
Note on N74: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estação sem energia - não foi possível testar o equipamento
Note on N75: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estação sem energia - não foi possível testar o equipamento
Note on N89: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 2 -Termohigrômetro da estação RJ-Lab.INEA foi recebido da estação da RJ-Engenhão, no dia 31/03/2016.
Note on N93: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: O datalogger da estação RJ-Jacarepaguá é de origem da estação RJ-Lab.INEA. O datalogger da estação RJ-Lab.INEA é de origem da estação RJ-São Conrado.
Note on N97: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Retirado da SC - 27° BPM
Note on N98: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Estação sem energia - não foi possível testar o equipamento.
Note on N99: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento reiniciando sozinho
Note on N101: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Visor não responde (Flat do teclado danificado)
Note on N102: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Em bancada para testes
Note on N105: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Desde 2014 em manutenção: Sem disponibilidade de peças.
Note on N106: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Termohigrômetro da estação SC-27°BPM foi recebido da estação da SG-UERJ, no dia 27/08/2015.
Note on G111: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi possível identificar os números de série da estação SC-27 BPM, pois as etiquetas dos equipamentos estavam danificadas, portanto não permitindo a visualização.
Note on N123: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Risco de queda.
Note on N127: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Desde 2015 em manutenção: Sem disponibilidade de peças. Responder: No dia 09.05 foi retirado o transformador do gerador de ozonio e colocado no AC 32M do Engenhão
Note on N146: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sem disponibilidade de peças.
Note on N149: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi possível testar durante visita
Note on N150: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 3 -Termohigrômetro da estação SG-UERJ foi recebido da estação da RJ-São Conrado, no dia 14/01/2016. 7- Termohigrômetro da estação SC-27°BPM foi recebido da estação da SG-UERJ, no dia 27/08/2015.
Note on N155: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: MUX: GND: -18 IR Sup. (2749) CO Sign (-834) Causa provável: Faulty IR supply
Note on N156: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Precisa trocar o filtro de ar zero
Note on N162: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: - Placa do meio queimou, regulador de tensão que fica no meio da placa queimou. - Fusível da tomada ruim
Note on N169: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vazamento de água - resolvido fusível queimado - resolvido verificar fonte (sinal sonoro)
Note on N172: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Equipamento reserva
Note on N173: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Falta gerador de H2 Trocar sensor sample flow
Note on N179: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sem placas de acesso remoto
Note on N180: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Sem a placa microtrês
Note on N182: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Substituir sensor do sample flow
Note on N183: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Reparo em 06/05/2022
Note on N184: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Trocar o'ring da tampa do tanque Não gera h2 (célula de H2)
Note on N185: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Placa do visor e fonte aproveitáveis
Note on N186: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Falta gerador de H2 Capilar 4 entupido - sem estoque Equipamento funcionando (Retirar capilar de sucata para recuperá-lo)
Note on N187: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Substituir sensor de sample flow
Note on N188: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Substituir sensor sample flow
Note on N189: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Placa de controle em falha Cabo do sensor de fluxo de h2 danificado Célula de h2 em baixa produção (máx 217 mBar)
Note on N194: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Substituir sensor de sample flow

## Composição
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR Composição da rede
ID | Parâmetro | Marca | Modelo | Princípio de Medição | Automated Reference Method | Fornecedor Local | Quantidade
1 | Ozônio [ppm] | Environnement | O341M | Fotometria de ultravioleta | EQOA-0895-105 | Ambiental RB | 6
2 | Ozônio [ppm] | Environnement | O342M | Fotometria de ultravioleta | EQOA-0206-148 | Ambiental RB | 15
3 | Calibrador Multigás | Environnement | MGC101 | - | - | Ambiental RB | 1
4 | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC31M | Quimiluminescência | RFNA-0795-104 | Ambiental RB | 6
5 | Óxidos de Nitrogênio [ppm] | Environnement | AC32M | Quimiluminescência | RFNA-0202-146 | Ambiental RB | 6
6 | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO11M | Infravermelho não dispersivo (GFC) | RFCA-0995-108 | Ambiental RB | 6
7 | Monóxido de Carbono [ppm] | Environnement | CO12M | Infravermelho não dispersivo (GFC) | RFCA-0206-147 | Ambiental RB | 5
8 | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF21M | Fluorescência de pulso (ultravioleta) | EQSA-0292-084 | Ambiental RB | 4
9 | Dióxido de Enxofre [ppm] | Environnement | AF22M | Fluorescência de pulso (ultravioleta) | EQSA-0802-149 | Ambiental RB | 2
10 | Hidrocarbonetos Totais, Metano e Não-Metano [ppm] | Environnement | HC51M | Ionização de chama | EPA IN CFR 40, PART 43 | Ambiental RB | 12
11 | Gerador de Hidrogênio | Sonimix | 3080 | NA | NA | - | 6
12 | Partículas Inaláveis (<10µm) [µg/m3] | Environnement | MP101M | Atenuação de raios beta | EQPM-0404-151 | Ambiental RB | 10
13 | Temperatura [°C] | LASTEM | DMA 685 | Termohigrômetro (termistor) | NA | - | 2
14 | Umidade Relativa [%] | LASTEM | DMA 685 | Termohigrômetro (termistor) | NA | - | 2
15 | Temperatura [°C] | LASTEM | DMA 875 | Termohigrômetro (termistor) | NA | - | 4
16 | Umidade Relativa [%] | LASTEM | DMA 875 | Termohigrômetro (termistor) | NA | - | 4
17 | Direção Escalar do Vento [°] | LASTEM | DNA 710 | Anemômetros de conchas e hélice | S/N | 2019-05-21 | 2
18 | Velocidade Escalar do Vento [m/s] | LASTEM | DNA 710 | Anemômetros de conchas e hélice | S/N | 2019-05-21 | 2
19 | Datalogger / Ecologger | iEi | - | Analógico / Digital | NA | Ambiental RB | 18
20 | Nobreak | NHS | LSGII 4200VA | NA | NA | - | 1
21 | Nobreak | NHS | LPS 3000VA | NA | NA | - | 10
22 | Gerador de Ar Zero | Environnement | ZAG7001 | NA | NA | Ambiental RB | 1
Note on F64: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: 6- Termohigrômetro da estação RJ-Van foi trocado com da estação da RJ-Taquara, no dia 27/08/2015.
Note on F112: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não foi possível identificar os números de série da estação SC-27 BPM, pois as etiquetas dos equipamentos estavam danificadas, portanto não permitindo a visualização.